Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

| I | Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC |
| --- | --- |
| 1 | parametry | zakres temperatury: od -150 do 700oC wymagana rozdzielczość kalorymetryczna: 0,02 µW prędkość grzania od: 0,02K do 300 K/min szybkość chłodzenia: 0,02K do 50 K/min rozdzielczość cyfrowa: min 16 mln punktów podłączenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232) |
| 2 | sensor | wymienny sensor ceramiczny odporny na korozję o rozdzielczości nie gorszej niż 0,04µW (możliwość wymiany na sensor wysokiej rozdzielczości 0,02 µW, odporny na korozję |
| 3 | wyposażanie | wbudowany w urządzenie kontroler masowy przełączający zaprogramowane gazy przepływające przez komorę pomiarową i regulujący prędkości przepływu. (min. 3 wej / 2 wyj) zestaw do kalibracji temperaturowej i cieplnej zawierający cynk i ind z certyfikatami zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli zestaw tygli aluminiowych z pokrywkami, pojemność 40 µl minimum 100 szt. praska do hermetyzacji tygli zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli dewar 100L na ciekły azot wyposażony w 2 koła transportowe zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli możliwość zastosowania automatycznego zmieniacza na minimum 30 próbek, umożliwiającego automatyczne wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych dla wielu próbek w różnych rodzajach tygielków z możliwością automatycznego przekuwania pokrywki tygielka bezpośrednio przed pomiarem możliwość zamontowania mikroskopu z funkcją wizualizacji i rejestracji obrazu możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe moduły wykorzystujące wspólną bazę danych w tym kalorymetr skaningowy DSC pozwalający badać kinetykę bardzo szybkich reakcji lub procesów krystalizacji oraz tzw. szoków termicznych z prędkością grzania powyżej 20 tyś K/s i chłodzenia 3 tyś K/s |

| II | Termograwimetr z wyposażeniem |
| --- | --- |
| 1 | parametry | zakres temperatury: od RT do 1100oC precyzja temperatury w odniesieniu do substancji rejerencyjnych Curie ±0,2K, prędkość grzania: min. 150 K/ min szybkość chłodzenia: od 1100oC do 100oC: ≤12 min 3 wloty gazów ochronnych, płuczących i reakcyjnych układ gazo i próżnioszczelny: próżnia >10 mbar ułożenie pieca: poziome - zakres ważenia: do min. ≤5 g -dokładność odczytu ważenia: min. 1µg -ułożenie ramienia wagi: poziome -ułożenie próbki: próbka ułożona na ramieniu wagi równolegle do osi wzdłużnej komory pieca - wymienny sensor DSC odporny na korozję i czułości min. 0,1 mW - możliwość wymiany na sensor umożliwiający stosowanie tygielków o objętości min 850 µl - kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o parametrach pomiaru w trakcie trwania eksperymentu - wbudowany w urządzenie kontroler masowy przełączający zaprogramowane gazy przepływające przez komorę pomiarową i regulujący prędkości przepł. (min. 3 wej / 2 wyj) - zestawy tygli 70 i 150 μl z ceramiki Al2O3 - zestaw do kalibracji temperaturowej In, Al., Zn - automatyczny zmieniacz na min 30 próbek umożliwiającego wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych dla próbek w różnych rodzajach tygielków z funkcją automatycznego zdejmowania pokrywek z tygielków bezpośrednio przed pomiarem - możliwość podłączenia analizatorów: MS, FTiR, GCMS, Sorpcji, pompy próżniowej podłączenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232) |
| 2 | wyposażanie | urządzenie chłodzące zapewniające płynną pracę komory pomiarowej i mikrowagi |

| III | Analizator DMA |
| --- | --- |
| 1 | parametry | zakres temperatury: od -170 do 550oC rozdzielczość techniczna: min: 0,1 K prędkość grzania od: 0,1K do 20K/min szybkość chłodzenia: 0,1K do 20K/min dokładność temperatury: min. 0,7K podłączenie z PC przez TCP/IP urządzenie musi zapewniać pomiary we wszystkich trybach odkształcenia oraz w cieczach gdzie wilgotność względna może ulec zmianie urządzenie musi mieć zdolność do analiz typy TMA w celu pomiaru efektów spowodowanych pełzaniem i czasów relaksacji możliwość rozbudowy umożliwiającej badania sorpcji i desorbcji podłączenie z PC przez TCP/IP (nie USB lub RS232) |
| 2 | siła | od 0,001N do 10 N rozdzielczość: min. 0,2N czułość: min. 1mN |
| 3 | przemieszczenie | przemieszczenie w zakresie: ±1mm rozdzielczość: min. 0,2nm czułość: min. 30nm |
| 4 | sztywność | od 0,50N/m do 105 N/m precyzja: 0,50% |
| 5 | częstotliwość | od 0,001 Hz do 300 Hz przy czułości: min: 0,001 |
| 6 | długość próbki | maksymalna dł. próbki: min: 50mm |
| 7 | wyposażanie | uchwyty zapewniające pracę w trybie: - 3 punktowego zginania - jedno i dwupunktowego zginania - rozciągania - ściskania - ścinania dewar na ciekły azot sterowany elektrozaworem o pojemności min. 30L zestaw narzędzi umożliwiających przygotowanie próbek w tym klucz dynamometryczny |

| IV | Oprogramowanie |
| --- | --- |
| 1 | środowisko | modułowy program oparty o środowisko Windows 10 pro 64 zainstalowany na centralnej jednostce sterującej, przystosowany do dowolnego konfigurowania i uzupełniania o dodatkowe opcje |
| 2 | wymagania | zapewnienie kontroli i równoczesnej pracy dla modułów TGA, DSC, DMA i wagi analitycznej podłączonych do centralnej jednostki sterującej wizualizacja wyników pomiarów w postaci krzywych zaawansowany edytor tworzenia metod, przyporządkowanie metody do użytkownika instalacja niestandardowych tygli, sposobów kalibracji i gazów, wprowadzanie dodatkowych użytkowników automatyczne generowania raportu wg szablonu (krzywa, dane doświadczenia, opis próbki, dane Użytkownika, uwagi) automatyczne tworzenie zapasowych kopii bazy danych w dowolnie wskazanym miejscu (na dyskach sieciowych) możliwość pracy w standardzie CFR21 part 11 z funkcja ustalania praw użytkowników możliwość połączenia bezpośredniego z oprogramowaniem LIMS (Laboratory Information Managment System możliwość prowadzenia obliczeń kinetycznych wg. różnych modeli |
| 3 | kalibracja | manualna i automatyczna dla wartości temperatury i czujnika dane kalibracyjne przechowywane w pamięci dane kalibracyjne dla modułu automatycznie przeliczane na inne parametry doświadczenia, bez konieczności wykonania kolejne kalibracji |
| 4 | opcje obliczeniowe | zaawansowane opcje matematyczne różniczkowanie (1 i 2 pochodna) wygładzanie krzywych wielomianem n-tego stopnia dopasowanie wielomianu do krzywej, całkowanie krzywej analiza fragmentów krzywej, operacje na krzywych (dodawanie, odejmowanie mnożenie, dzielenie) odejmowanie dowolnej linii prostej lub wielomianu moduł obliczeniowy:TGA moduł obliczeniowy DSC moduł obliczeniowy DMA |
| 5 | zabezpieczenie | zewnętrznym kluczem szyfrującym typu: np. USB hasłem chroniącym przed osobami nieupoważnionymi |
| 6 | wyposażenie | Profesjonalny zestaw rejestrujący z centralną jednostką zarządzającą opartą o środowisko Windows 10 pro 64 PL - procesor: Intel® Core™ i7 - pamięć: 16 GB RAM dysk wewnętrzny: 1 TB 2 monitory: LED 24" ruter sieciowy, kolorowa drukarka laserowa |

Gwarancja i wymagania i dokumenty:

1. Gwarancja 12 miesięcy: na wszystkie elementy układu

2. Karta gwarancyjna,

3. Deklaracja zgodności CE

4. Niezbędne dokumenty dopuszczające do eksploatacji

5. Instrukcja obsługi w języku polskim

6. Montaż i uruchomienie

7. Szkolenie personelu potwierdzone imiennym certyfikatem