Załącznik nr 1

Komora do przyśpieszonych badań starzeniowych z dwoma lampami ksenonowymi

Komora do przyśpieszonych badań starzeniowych - odporności wybarwień na światło materiałów włókienniczych spełniająca wymagania norm:

PN-EN ISO 105-B02:2014-11,PN-EN ISO 105-B04:1999.

- Źródło promieniowania w postaci 2 lamp ksenonowych chłodzonych powietrzem, o mocy nominalnej min. 2 x 2,2 kW, czas pracy lamp ksenonowych minimum 4000 godzin, dla ustawień promieniowania na poziomie 60W/m2.

- Zakres regulacji natężenia promieniowania przynajmniej w zakresie od 30 W/m2 do 120 W/m2 dla zakresu widmowego 300-400 nm.

- Filtry optyczne do symulacji różnych zakresów widmowych promieniowania – naturalne światło słoneczne, światło słoneczne wewnątrz pomieszczeń „zza szyby okiennej” (zestaw niestarzejących się filtrów) zapewniające spełnianie wymagań norm PN EN ISO105 B02:2014-11 i PN EN ISO 105 B04:1999.

- Obrotowy kosz do mocowania próbek. Zestaw co najmniej 19 uchwytów na próbki z możliwością zamocowania co najmniej 38 próbek o wymiarach 135 x 45 mm i grubości co najmniej do 3 mm, wraz z zestawem przesłon z okienkami o szerokości 9, 18 i 27 mm.

- Łączna dostępna powierzchnia dla próbek min. 2310 cm2.

- Czujnik mierzący natężenie promieniowania na poziomie próbek, w zakresie ultrafioletu (300-400 nm) oraz temperaturę czarnego wzorca.

- System okresowego zraszania próbek, zamknięty obieg wody, wbudowany zbiornik na wodę o pojemności min. 60 litrów.

- Specjalny uchwyt do niebieskiej skali zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 105-B04: 1999

- Komora robocza i uchwyty do próbek wykonane ze stali nierdzewnej.

- Zakres automatycznej kontroli wilgotności powietrza w komorze roboczej co najmniej od 10% RH do 75 %RH (dla cyklu ze światłem).

- Zakres regulacji temperatury czarnego wzorca (BST) co najmniej do +115 °C.

- Zakres regulacji temperatury powietrza w komorze roboczej co najmniej do +65°C.

- Możliwość niezależnej jednoczesnej kontroli temperatury czarnego wzorca BST i temperatury powietrza w komorze roboczej.

- Mikroprocesorowy kontroler z kolorowym ekranem dotykowym, umieszczony z przodu komory, z możliwością wyboru języka interfejsu użytkownika, w tym języka polskiego.

- Programowanie i automatyczna regulacja czterech parametrów badania starzeniowego: natężenia promieniowania, temperatury czarnego wzorca BST (na powierzchni próbki), temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza.

- Programowanie okresu trwania testu poprzez określenie czasu  lub dawki promieniowania w MJ/m2.

- Możliwość wpisania min. 10 programów użytkownika.

- Możliwość rejestracji badania przez interfejs RS-232 lub na kartę pamięci SD.

- Interfejs Ethernet, możliwość sterowania komorą poprzez zdalny pulpit.

- Wymiary komory nieprzekraczające 90 x 78 x 180 cm,

- Materiał kontrolny wilgotności względnej zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 105-B02:2014

- Niebieska skala wełniana zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 105-B02:2014

- Szara skala zgodne z wymaganiami normy PN-EN 20105-A02:1996

- Zapasowy komplet 2 lamp ksenonowych.

- Zapasowy komplet filtrów powietrza.

  - Świadectwo wzorcowania wydane przez podmiot akredytowany systemów kontroli temperatury powietrza i wilgotności względnej,

  - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim,

  - Szkolenie w zakresie obsługi, certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia

  - Okres gwarancji: 24 miesiące lub dłużej.

  - Dwa przeglądy techniczne w trakcie okresu gwarancyjnego (po jednym w roku), zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez 5 lat i części zamiennych przez 10 lat.

  - Transport i ubezpieczenie do miejsca ustawienia urządzenia w instytucji po stronie dostawcy.

UWAGA:

Wszelkie odniesienia w treści dokumentu do norm zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne", zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.