Załącznik nr 1 do zaproszenia

do składania ofert w sprawie nr: NT/035/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do zrealizowania inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompositeLab, Laboratorium Ergosecurity 
i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych na terenie ITB MORATEX”

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKÓW  I.T.B. „MORATEX”

Budynek nr1 (lewe skrzydło) kompleksu budynków ITB MORATEX:

- Ilość kondygnacji: nadziemnych: 2, obiekt niepodpiwniczony,

- powierzchnia zabudowy wynosi  304 m2

- powierzchnia użytkowa wynosi 396 m2

- kubatura 2197,9 m3

Budynek nr 2 (środkowy) kompleksu budynków ITB MORATEX:

- Ilość kondygnacji: nadziemnych: 3, obiekt częściowo podpiwniczony,

- powierzchnia zabudowy wynosi  340 m2

- powierzchnia użytkowa wynosi 775,3 m2

- kubatura 2198 m3

Budynek nr 3 (prawe skrzydło) kompleksu budynków ITB MORATEX:

- Ilość kondygnacji: nadziemnych: 2, obiekt niepodpiwniczony,

- powierzchnia zabudowy wynosi  373 m2

- powierzchnia użytkowa wynosi 595,8 m2

- kubatura 3263,7 m3

Powierzchnia podwórka – ok. 280 m2

Powierzchnia parkingu   –       822 m2

Zadanie I - modernizacji Laboratorium Badań Balistycznych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

OPIS:

Laboratorium Badań Balistycznych – dobudowa, I-piętro – wymagana powierzchnia użytkowa  – 251,29 m2

Obecnie główne pomieszczenie badań balistycznych ma wysokość 2,90 m i długość 19 m, modernizacja będzie polegała na:

- Zmianie kubatury Laboratorium Badań Balistycznych, stanowiącego nową część modernizowanego Laboratorium Badań Balistycznych,  będzie składało się z kilku pomieszczeń zlokalizowanych nad parkingiem. Główne pomieszczenie badań balistycznych będzie miało wysokość min. 3,5 m i długość min. 30m. wymagana powierzchnia użytkowa – 251,29 m2

- Zaprojektowanie i montaż specjalistycznej wentylacji i klimatyzacji (parametry klimatyczne: temperatura- 20 ± 3 °C, wilgotność 50 % ± 20 % oraz minimalizacja zagrożenia w postaci trujących substancji chemicznych* w czasie prowadzenia badań, tj. nie przekraczanie NDS** dla ołowiu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Pb, tlenku azotu, ditlenku azotu, ditlenku siarki, tlenku węgla.

( * zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Nr 161, poz. 1142, z 2009 r. Nr 105, poz. 873, z 2010 r. Nr 141, poz. 950) , ** NDS - najwyższe dopuszczalne stężeni – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.)

- Rozbudowa sieci alarmowej, telefonicznej, internetowej i zwiększenie zasięgu Wi-Fi .

- Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlano-montażowych

Zadanie II - wyburzenie lewego skrzydła obiektu, budowa nowego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku i zabudowa trawnika w celu utworzenia  Laboratorium CompositeLab i Laboratorium ERGOSecurity.

OPIS:

Laboratorium CompositeLab – budowa – wymagana powierzchnia użytkowa – 568,33 m2

PLANOWANE POMIESZCZENIA:

PIWNICA - wymagana powierzchnia użytkowa – 149,88 m2 :

Pomieszczenia techniczne dla  sterowania urządzeniami, klimatem w pomieszczeniach badawczych oraz pomocnicze:

- pomieszczenie dla sprężarek powierzchnia ok. 10 m2

      - Media :

    - zasilanie 1-fazowe,3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - klimatyzacja dla poprawnej pracy urządzeń

    - wentylacja

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- sprężarka  wymiary- S:200 G:90 W:150, waga – ok. 200kg

- sprężarka  wymiary- S:120 G:70 W:80, waga – ok. 50kg

- sprężarka  wymiary- S:200 G:90 W:150, waga – ok. 200kg

- serwerownia powierzchnia ok. 10 m2

      - Media :

    - zasilanie 1-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - klimatyzacja dla poprawnej pracy urządzeń

    - wentylacja

- Urządzenia w pomieszczeniu:

-    serwer sieci internetowej

- Wentylatornia powierzchnia ok. 68 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - klimatyzacja dla poprawnej pracy urządzeń

    - wentylacja

- Pomieszczenia techniczne: magazyn, schowek porządkowy itp. ....

PARTER – wymagana powierzchnia użytkowa – 418,45 m2 :

- pomieszczenie badań starzeniowych,  powierzchnia ok. 15m2

      - Media :

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja wod-kan

    - instalacja c.o.

    - miejscowy odciąg ciepłego powietrza

    - wentylacja

    - klimatyzacja

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu :

- komora niskich temperatur wymiary - S:70 G:85 W:1185 waga – ok. 150kg

- ksenotest - S:90 G:85 W:180, waga – ok. 150kg

- ksenotest - S:90 G:85 W:180, waga – ok. 150kg

- Satra wymiary - S:105 G:140, W:180 waga – ok. 200kg

- sterownik do Satra wymiary- S:100 G:65 W:105 waga – ok. 50kg

- pomieszczenie badawcze z komorami ok. 8m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe,3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja wod-kan

    - instalacja c.o.

    - miejscowy odciąg powietrza

    - klimatyzacja

    - wentylacja

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- Binder z podestem wymiary - S:110 G:100 W:150, waga – ok.150kg

- Binder wymiary - S:95 G:120 W:170, waga – ok.150kg

- pomieszczenie badań powierzchnia ok. 8m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja wod-kan

    - instalacja c.o.

    - miejscowy odciąg powietrza

    - klimatyzacja

    - wentylacja

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu :

- suszarka wymiary - S:60 G:60 W:50, waga – ok. 40kg

- suszarka wymiary - S:65 G:70 W:70, waga – ok. 40kg

- suszarka wymiary - S:60 G:70 W:70, waga – ok. 40kg

- suszarka wymiary - S:60 G:75 W:55, waga – ok. 40kg

- ciemnia powierzchnia ok. 6m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

- pokoje biurowe powierzchnia ok. 18 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

    - klimatyzacja

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- komputery

- pomieszczenie dla prasy z osprzętem i magazynkiem na formy powierzchnia ok. 40m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

    - klimatyzacja temperatur...15 – 30 °C..., wilgotność...40 – 60%

    - telefon

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- prasa wymiary - S:2000 G:1000 W:4000, waga – ok. 8000kg

- sterowanie wymiary - S:1033 G:500 W:800, waga – ok. 100 kg

- ręczny wózek widłowy do transportu form

- formy wymiary:

Wymiary i masa form

| L.p. | Wyrób- nr formy | Wymiary [m] | Masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | długość | szerokość | wysokość |  |
| 1. | Tarcza Mx-3061-200 | 1,12 | 0,87 | 0,22 | 460 |
| 2. | Hełm 1 Px-3058-00 | 0,3 | 0,3 | 0,40 | 920 |
|  | Hełm 2 Px-3062-00 | 0,3 | 0,3 | 0,42 | 920 |
|  | Wkład przód Mx-3063-00 | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 300 |
|  | Wkład tył Mx-3059-00 | 0,56 | 0,32 | 0,2 | 170 |
|  | Wkład bok Mx-3060-00 | 0,56 | 0,32 | 0,2 | 120 |

- pomieszczenie chłodnia do autoklawu powierzchnia ok. 12 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - wentylacja

    - klimatyzacja dostosowana do wymagań pomieszczenia typu cleanroom, w tym klimatyzacja niskich temperatur – do -25 °C +/- 2 °C

    - cleanroom klasa czystości ok. 10 000 (w przypadku cleanroomu wymagana jest obecność dodatkowego pomieszczenia stanowiącego śluzę powietrzną/przedsionek jak w pkt. 10)

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- regały na próbki wymiary: S-2500 G-1500 W-2000

- pomieszczenie przygotowania próbek do autoklawu powierzchnia ok. 36 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

    - instalacja podciśnieniowa, przyłącza do próżni

    - telefon

    - internet

    - cleanroom, klasa czystości ok. 10 000 (w przypadku cleanroomu wymagana jest obecność dodatkowego pomieszczenia stanowiącego śluzę powietrzną/przedsionek)

    - klimatyzacja dostosowana do wymagań pomieszczenia typu cleanroom

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- stół do rozkroju próbek S-2355 G-2512 W-3000

- stoły do przygotowania próbek S-2000 G-1000 W- 800

- pomieszczenie autoklawu powierzchnia ok. 40 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

    - miejscowy odciąg powietrza

    - min. 2 przyłącza do próżni

    - instalacja sprężonego powietrza ok. 20 atm

    - instalacja wodno-kanalizacyjna

    - przyłącza do gazów technicznych

    - klimatyzacja temperatura  18 – 25 °C+/- 3 °C, wilgotność- 25-70% +/- 3%

    - przyłącza do absorbera dźwięku

    - telefon

    - Internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- autoklaw wraz z urządzeniami pomocniczymi (tj. wentylator) S: 5500 G: 2000 W: 2200, waga ok. 5800kg

- panel sterujący  S:4000 G: 1000 W: 3000, waga ok. 850kg

- pomieszczenie powlekarnia i badań wytrzymałościowych powierzchnia ok. 40 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

    - powietrzny odciąg miejscowy

    - klimatyzacja

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- powlekarka S:7500 G:3000 W: 3000, waga 3500kg

- maszyna wytrzymałościowa z komputerem wymiary S:2500 G:1000 W:3500, waga ok. 500kg

- pomieszczenie produkcyjno-magazynowe obrotu wyrobami i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym powierzchnia ok. 9 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- będą podane w trakcie opracowania koncepcji

- pomieszczenia pomocnicze funkcjonalnie niezbędne  jak: WC ogólnodostępne (dla niepełnosprawnych), pomieszczenie socjalne, przebieralnia itp , wentylacja mechaniczna

I - PIĘTRO – wymagana powierzchnia użytkowa – 187,3 m2 :

  - pomieszczenia biurowe ok. 68 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

    - klimatyzacja

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- sprzęt komputerowy

- meble

  - Pomieszczenie do projektowania - powierzchnia ok. 44 m2

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - oświetlenie

    - instalacja c.o.

    - wentylacja

    - klimatyzacja

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- maszyny szwalnicze

- ploter

- sprzęt komputerowy

- meble

II - PIĘTRO – Laboratorium ERGOSecurity -  wymagana powierzchnia użytkowa  – 146,06 m2

- Pracownia wizualizacji  – powierzchnia ok. 19 m2,

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe,

    - klimatyzacja

    - centralne ogrzewanie

    - telefon

    - internet

- Pracownia badań ochron – powierzchnia ok. 28 m2,

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe,

    - klimatyzacja

    - centralne ogrzewanie

    - instalacja wod-kan, woda 7,3 m3/min

    - telefon

    - internet

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- komora klimatyczna: wymiary S:3500 G:3500 W: 2500, ciężar 4600kg, moc 73 kW

- bieżnia z regulacją zadawanego obciążenia, wymiary S:2100 G:900 W:1550, ciężar 180 kg

- cykloergometr z regulowanym obciążeniem, wymiary S:1800 G:700 W:1300, ciężar 60 kg

- stojak z manekinem, wymiary S:2500 G:1100 W:1300, ciężar 60 kg

- Pokój badań symulacyjnych powierzchnia  ok. 18 m2,

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe,

    - klimatyzacja

    - centralne ogrzewanie

    - telefon

    - internet

    - woda (umywalka)

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- system CAD S:2500 G:3000 W:1000, waga 200kg

- komputery

- Pokój badań lekarskich i badań wysiłkowych – powierzchnia ok. 13 m2,

      - Media :

    - zasilanie 1-fazowe,

    - klimatyzacja

    - centralne ogrzewanie

    - telefon

    - internet

    - woda (umywalka)

- Maszynownia dla komory klimatycznej - powierzchnia ok. 10m2 , wentylacja dla odprowadzenia zysków ciepła zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń przewidzianych do zainstalowania w pomieszczeniu, zasilanie 3 fazowe, wentylacja

      - Media:

    - zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe

    - wentylacja dla odprowadzenia zysków ciepła zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń przewidzianych do zainstalowania w pomieszczeniu

    - centralne ogrzewanie

b)   Urządzenia w pomieszczeniu:

- urządzenia do sterowania komory klimatycznej wymiary S:1800 G:400 W:2000, waga-450kg

- Pomieszczenia pomocnicze funkcjonalnie niezbędne  jak: przebieralnia z umywalką, WC dla lekarza, WC ogólnodostępne (dla niepełnosprawnych)

Należy zaplanować wyburzenie istniejącego lewego skrzydła obiektu i budowę nowej infrastruktury. Centralną klimatyzację. Rozbudowę sieci alarmowej, telefonicznej, internetowej i zwiększenie zasięgu Wi-Fi.

Należy zaplanować wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlano-montażowych.

DOKUMENTACJA  ZABUDOWY I MODERNIZACJI (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna)

Opracowanie  wielobranżowej koncepcja programowo – przestrzenna oraz programu funkcjonalno-użytkowego budowy lewego skrzydła obiektu, nadbudowy parkingu  i zabudowy trawnika w celu utworzenia  Laboratorium CompositeLab, Laboratorium ERGOSecurity i modernizacji Laboratorium Badań Balistycznych:

- dokumentacja ma być wykonana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- wykonanie inwentaryzacji budynków i instalacji niezbędnej do celów projektowych,

- wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynków pod kątem dobudowy budynków laboratoryjnych,

- opracowanie niezbędnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo- wodne, geotechniczne), uzyskanie opinii geotechnicznej - dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej,

- inwentaryzacja zieleni i ewentualne wytyczne konserwatora przyrody,

- uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew,

- opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej, budowlanej, instalacyjnej, technologicznej itp,

- opracowanie wizualizacji,

- uzgodnienia rzeczoznawców ds. ppoż , bhp , sanepid(MSWiA) itp.

- uzyskanie uzgodnień z gestorami mediów,

-     opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

-     przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,

-     opracowanie specyfikacji materiałowej dotyczącej rodzaju i jakości materiałów

budowlanych użytych podczas budowy,

-     wycena wartości inwestycji,

-     opracowanie planu czasookresów poszczególnych etapów inwestycji.