Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dane techniczne oferowanego mikroskopu diagnostycznego, odbiciowo - transmisyjnego ze stolikiem grzewczym do wyznaczania temperatury topnienia wraz z systemem komputerowej rejestracji i analizy obrazu

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę mikroskop ze stolikiem grzewczym wraz 
z systemem komputerowej rejestracji i analizy obrazu musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”.

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Mikroskop diagnostyczny |
| Optyka korygowana na nieskończoną długość tubusa. |  |
| Układ optyczny korygowany dla pola widzenia 25mm. |  |
| Długość fokalna nie większa niż 45 mm. |  |
| Obiektywy typu Long Working Distance LWD: 5x/NA 0,15/WD min. 10,5 mm, 10x/NA 0,3/WD min. 12 mm, 20x/NA 0,4/WD min. 8,5 mm, 50x/NA 0,55/WD min. 7,8 mm, 100x/NA 0.8/WD min. 2 mm. Wszystkie obiektywy z korekcją dla F.N. 25 mm. W komplecie miska obiektywowa min. 7 – gniazdowa z systemem szybkiego demontażu oraz gniazdem polaryzatora lub filtra kontrastu DIC. |  |
| Obiektywy semi – APO Plan do pracy w jasnym polu, ciemnym polu i kontraście DIC dla światła odbitego: 5x/NA 0,15, WD min. 11 mm, 10x/NA 0,30, WD min. 9 mm, 20x/NA 0,45, WD min. 3 mm, |  |

|  | Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | 50x/NA 0,55, WD min. 7,5mm. Wszystkie obiektywy z korekcją dla F.N. 25 mm. W komplecie miska obiektywowa min. 6-gniazdowa dostosowana do system oświetlenia BF i DF, z systemem szybkiego demontażu oraz gniazdem polaryzatora lub filtra kontrastu DIC. |  |
|  | Głowica trinokularowa z okularami WF-10x o polu widzenia min. 25 mm oraz torem wizyjnym. |  |
|  | Rozstaw okularów w zakresie min. 50 – 75 mm. |  |
|  | Korekcja dioptryjna +/-5 dioptrii na jednym z okularów. |  |
|  | Pochylenie okularów: płynne, w zakresie min. 5 – 35 stopni. |  |
|  | Pole widzenia głowicy min. 25 mm. |  |
|  | Tor wizyjny z trójpodziałem światła: 100:0, 20:80, 0:100. |  |
|  | Łącznik optyczny o faktorze 0,5x z oddzielnymi pokrętłami dla optycznej regulacji ostrości i blokady ostrości. |  |
|  | Oświetlenie odbite i przechodzące: 2 x halogen min. 100 W z oddzielnymi potencjometrami, Możliwość pracy z oboma źródłami oświetlenia równocześnie, Diodowy wskaźnik natężenia światła, Programowalny przycisk do ustawienia poziomu siły światła dla zdjęcia. |  |
|  | Przysłona polowa i aperturowa dla oświetlenia EPI i DIA. |  |
|  | Filtry dla światła przechodzącego (wbudowane w korpus): Polaryzacyjny: LBD, ND6, ND25, z możliwością ich załączenia w dowolnej kolejności, Dla światła odbitego: filtry LBD i ND 6 na metalowych suwakach. |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Kondensor dwupozycyjny: Min. NA 0,9/0,22 z dedykowanym układem optycznym, wydłużającym odległość roboczą do min. 12,5 mm. |  |
| Stolik mechaniczny: Dwuwarstwowy, Bezzębatkowy o wymiarach min. 185 x 165 mm, z manipulatorami pionowymi (x, y), Zakres ruchu stolika min. 100x100 mm, Regulowany opór ruchu w osiach x i y, Szklana płytka przedmiotowa. |  |
| Mechanizm ostrości makro/mikro, dokładność śruby mikro min. 0,001 mm, zakres ruchu pionowego min. 25 mm. |  |
| Zestaw polaryzacyjny: Polaryzator światła odbitego, Polaryzator światła przechodzącego, Analizator, Filtr falowy, Pryzmat DIC do światła odbitego. |  |
| Metalowy statyw z uchwytem do przenoszenia oraz gniazdem dedykowanego klucza regulacyjnego. |  |
| Dostępne techniki obserwacji dla wszystkich powiększeń: Jasne pole dla oświetlenia odbitego i przechodzącego, Polaryzacja dla oświetlenia odbitego i przechodzącego, DIC dla światła odbitego. |  |
| Wymagane dokumenty: ISO 9001: 2015 dla producenta i autoryzowanego serwisu, Deklaracja CE IVD, RoHS. |  |
| Moduł grzewczy wysokotemperaturowy |
| Zakres temperatur: Min. od temperatury otoczenia do1500˚C. |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| Prędkość grzania: Min. 2000C/minutę. |  |
| Chłodzenie wodne dla korpusu i pokrywy stolika grzewczego. |  |
| Możliwość pracy w oświetleniu odbitym i przechodzącym. |  |
| Sterownik sprzętowy z oprogramowaniem sterującym wszystkimi parametrami pracy stolika grzewczego, w tym programowaniem wielostopniowych procesów grzania i chłodzenia, z równoczesną automatyczną akwizycją obrazu. |  |
| Możliwość tworzenia dokumentacji przebiegu procesu w postaci serii obrazów, rejestrowanych z interwałem czasowym, wraz z danymi o aktualnej temperaturze. |  |
| Moduł fotorejestracji o min. rozdzielczości 1920 x1200 pikseli, z interfejsem USB 3.0, w całości sterowny z poziomu oprogramowania sterującego pracą stolika grzewczego. |  |
| Akcesoria użytkowe: Szkiełka szafirowe min. 2 opakowania po 100 sztuk, 3Dysk radiacyjny min. 8 sztuk, Zapasowe okienka do komory i pokrywy, min. 2 kpl. |  |
| Kamera cyfrowa z oprogramowaniem pomiarowym i dodatkowym modułem DOF |
| Sensor: Min. 1/1,8” CMOS. |  |
| Piksel: Min. 2,4 x 2,4 m. |  |
| Typ migawki: Global shutter. |  |
| Interfejs: Pełne wsparcie dla USB 3.0 / 0,5 GB/s. |  |
| Kolor: 24 bity RGB, Możliwość pracy w trybie monochromatycznym. |  |
| Wbudowany procesor graficzny. |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rozdzielczość/szybkość: Min. 3072 x 2048 pikseli / 40 fps. |  |
| Ekspozycja: Min. 0,13 ms do 15s. |  |
| Zakres regulacji temperatury barwowej obrazu: Min. 2000 K – 9,500 K. |  |
| Głębia ADC: 12 bitów. |  |
| Oprogramowanie sterujące w polskiej i angielskiej wersji językowej. |  |
| Rejestracja plików w formatach JPG, BMP i TIFF. |  |
| Możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez konieczności zapisywania zdjęcia na twardym dysku. |  |
| Możliwość składania obrazów w trybie. |  |
| Możliwość wykonania kalibracji w trybie „na żywo”. |  |
| Min. 8 profili ustawień obrazu z możliwością tworzenia własnych zestawów ustawień. |  |
| Funkcje realizowane przez oprogramowanie: Z-stacking (składanie obrazów w trybie live – view), Konstrukcja metodą stitching’u (składanie obrazów w trybie live – view), Funkcja konstrukcji obrazu HDR (High Dynamic Range). |  |
| Pomiary: Długości, Pola powierzchni wieloboków i okręgów, Kąta, Warstw, Równoległości, Prostopadłości, Okręgów koncentrycznych, min. 10, Wstawianie znacznika skali, Wprowadzanie siatki o zadanej wielkości celki. |  |
| Tworzenie matryc pomiarowych, umożliwiających wprowadzenie wykonywanych pomiarów, ustalenia zakresu tolerancji oraz raportowania wykonanego pomiaru i jego zgodności z zakresem tolerancji. |  |
| Tworzenie wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w dowolnej kolejności |  |
| Możliwość zmiany zawartości i konfiguracji (kolejności pół) panelu sterującego kamerą, panelu edycji obrazu oraz panelu pomiarowego. |  |
| Nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z możliwością ich edycji. |  |
| Możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu. |  |
| Tworzenie raportów z prowadzonych pomiarów oraz ich zapisywania w formatach xls i txt |  |
| Moduł szybkiego podglądu, umożliwiający: Wyświetlanie min. 4 zdjęć jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym, Wyświetlanie mapy całego zdjęcia z opcja śledzenia miejsc oglądanych, Wyświetlanie mapy zdjęcia różnicującej graficznie obejrzane zdjęcie w całości od części nieobejrzanej, Min. 2 tryby widoku zdjęcia (rzut z góry i perspektywa). |  |
| Zewnętrzny moduł DOF: Budowanie obrazów ze zwiększoną głębią ostrości, Automatycznie ustawianie i skalowanie obrazów, Przekształcanie nieograniczonej ilości zdjęć w stosie, Brak limitu w zakresie rozdzielczości obrazu, Automatyczna korekcja jasności sąsiednich obrazów, Formaty akceptowane: RAW, 8bit i 16bit TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP, Formaty zapisywane: TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP, Możliwość dodawania opisów i etykiet. |  |
| Pełna współpraca z mikroskopem z pkt. A. |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Stacja robocza |  |
| Procesor klasy o wydajności, co najmniej 12000 pkt. wg testu PassMark CPU Mark. |  |
| Pamięć RAM nie mniejsza niż 16GB, o prędkości, co najmniej 1600 MHz. |  |
| Dysk twardy nie mniejszy niż 500 GB SSD. |  |
| Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet. |  |
| Napęd 16x DVD +/-RW. |  |
| Karta graficzna osiągająca, co najmniej 1500 punktów (www.passmark.com) wyposażona, w co najmniej 2GB pamięci RAM typu DDR3, posiadająca 2 złącza DVI-D. |  |
| System operacyjny 64-bitowy zapewniający wsparcie dla środowiska sterującego zestawem. |  |
| Kompatybilny z systemem operacyjnym pakiet narzędzi biurowych zawierający następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików docx, xlsx, pptx. |  |
| Klawiatura i mysz optyczna min. 800 dpi. |  |
| Karta LAN. |  |
| Listwa zasilająco – filtrująca z min. z 6-cioma gniazdami z przewodem zasilającym o długości min. 3m |  |
| Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa. |  |
| Wymagania dodatkowe |
| Instalacja w siedzibie Zamawiającego |  |
| Termin dostawy: 8 tygodni od podpisania umowy |  |
| Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia i obsługi oprogramowania, 8 godzin dla 3 osób, odbycie szkolenia potwierdzone świadectwem. |  |
| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| Pełna instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. |  |
| Gwarancja ( licząc od daty podpisania protokołu odbioru): Min. 12 miesiący. |  |
| Przeprowadzenie przez autoryzowany serwis aparatu, w okresie zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji, w siedzibie Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym, corocznych, bezpłatnych dla Zamawiającego przeglądów technicznych, które obejmować będą wszystkie koszty związane z wymaganymi wymianami części lub podzespołów, regulacjami itp., jak również dojazdem, zakwaterowaniem pracownika/ów, robocizną i koniecznymi materiałami. |  |
| Stanowisko badawcze powinno być kompletne tak, by po zmontowaniu i instalacji było gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem bez potrzeby dodatkowych zakupów. |  |
| Urządzenia muszą być trwale oznaczone znakiem CE. |  |
| Deklarację zgodności dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia z zasadniczymi wymogami właściwych dyrektyw europejskich w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub inny równoważny dokument. |  |